超声刀技术规格

- 项目名称：超声刀

- 数量：1台

- 基本参数

- 振动频率：55.5KHz

- 主机输入：电源：100-240VAC，50/60Hz，功率：100VA

- 工作环境：温度：10℃-30℃，相对湿度≤70%，气压范围：860hPa-1060hPa

- 安全标准：GB9706.1-2007《医用电气设备 第1部分 安全通用要求》，管理分类Ⅲ类

- 刀头振幅：刀头振动幅度为30-90微米

- 刀头适配性：*适配各种腔镜、开放、浅表手术需求，四种以上刀头规格选择

- 换能器：*可选择高温高压、低温等离子等多种灭菌方式

- 主机性能：

8.1稳定的主机输出系统，55500HZ的工作频率，保证刀头更稳定,更安全的工作

8.2*具有ITM智能组织监控技术，能根据刀头工作时组织的变化，来调节主机的输出频率，保证切割止血效果

8.3故障智能指示系统，迅速找出问题，帮助用户排除故障

8.4优化的开机自检系统，更快速，更方便

8.5主机功率可调，满足各类手术的不同需求，刀头工作时有声音提示

8.6工作时无电流通过病人躯体，更安全

8.7*一体化的手柄，震动频率更加稳定

8.8主机具有脚控接口，匹配脚控开关

8.9主机配备1个USB接口，可以通过U盘升级

8.10主机具有系统诊断功能，可快速找到问题所在，帮助用户排除故障，能够记载主机使用的历史记录。

8.11*电击防护等级：cf

- 主机显示屏：7寸电容触摸显示屏，有功率大小的档位显示，图文显示报错信息

- 刀头性能：

10.1刀头可安全闭合3mm血管

10.2刀头可提供5个工作面，满足手术中不同组织部位的切割止血需求

10.3刀头可360度旋转，满足腔镜手术的需要

10.4刀头中心杆弧形设计，可以保证良好的手术视野

10.5刀头集切割、止血、抓持、分离功能于一体，减少术中器械转换，节约手术时间

10.6刀头可手控激发，方便操作

10.7*刀头闭合钳口有“咔嗒”的声音反馈，使用更加方便

10.8*刀头有14cm,23cm,36cm和剪式多种长度可供选择，提供整体手术解决方案

10.9*一体化的刀头，刀头与把手不分离保证切割速度与止血效果

四、项目要求及说明

1．	产品运输、保险及保管

1.1成交人负责产品到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

1.2成交人负责产品在施工地点的保管，直至项目验收合格。

1.3成交人负责其派出的施工人员的人身意外保险。

2.测试验收

2.1 仪器安装后，按产品制造商提供的技术参数进行检测验收。成交人承诺验收不合格，采购人可要求退货。检测所需费用由成交人负责。

2.2 采购人成立验收工作小组：小组成员由单位主管领导和监察、财务、专业技术人员组成，必要时邀请专家或委托国家认可的质量检测机构对项目进行审查验收。

3.质量保证

3.1成交人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。

3.2整体项目质保≥1年。超出厂家正常保修范围的，成交人需向厂家购买；未在投标报价表中单列其费用的，视为免费提供。

3.3质保期从验收合格后开始计算。

4.售后服务

4.1 所投产品生产厂家在本省有售后服务机构，提供技术及售后服务：每年由厂方派专职工程师对仪器操作系统校验一次，使仪器的参数等回复到出厂时的技术标准；

4.2 整机免费保修≥1年，终身维护。保修期外酌情收取零配件费用，不收相关维修费用。

4.3 供应商应在响应文件中提供按出厂标准供应的备品备件价格清单及其生产厂家名称。

4.4 供应商负责维修和保养等售后服务，并提供相关承诺书。

4.5 接到采购人维修通知后，2小时内响应，24小时内到位，48小时内不能解决，成交人必须提供同档次的备用机供医院使用。

4.6  每年两次免费保养，其中一次必须为全面保养。

4.7 提供中文操作、保养、维修手册。

4.8 提供配置清单及易耗材价格清单。

4.9质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由成交人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，成交人应及时优惠提供所需的备品备件。

5.安装调试及技术服务（含培训）要求：

5.1 设备安装调试要求：（1）成交人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。(2)项目完成后，成交人应将项目有关的全部资料，移交采购人。

5.2 培训要求：提供培训计划；成交人应按采购人要求，免费系统培训指定操作人员及维护人员，达到熟练掌握产品性能、操作技能及排除一般故障的程度。

五、其他要求及说明

1．交货时间及地点

1.1	交货时间：按合同要求。

1.2	交货地点：采购人指定地点。

2．结算方法：

2.1付款人：邵阳学院附属第二医院；

2.2付款方式：合同另行约定。

3．其他要求

3.2  项目清单中的技术参数均为参考，供应商可投同档次或以上的其他品牌。

3.3 本项目采用费用包干方式建设，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、试运行测试通过验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交人免费提供，采购人不再支付任何费用。

3.4  供应商中标后，进场实施前，要为施工人员购买人身意外伤害保险，否则，施工中出现安全责任由成交单位负责。

3.5 对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明