放射科豪洛捷钼靶机维保

采购文件

第一章 采购邀请函

邵阳学院附属第二医院就“放射科豪洛捷钼靶机维保”（项目编号：SYXYFEYY-2026-0303）进行采购，欢迎符合资格条件的供应商参加谈判。

一、项目概况

为保证医院医疗设备优质可靠运行，现拟对放射科豪洛捷钼靶机维保服务进行招标。维保范围：数字乳腺X线摄影系统（型号：Selenia Dimensions）1台进行整机全保服务，除维保费外，所有维修维保服务甲方无需另付任何费用。维保期限1年，维保服务具体时间以合同约定为准。

二、供应商资格要求

- 1. 投标人必须是具有独立法人资格的专业维保公司，具有相关设备维保的合法资质，特定资质要求按照具体项目维保需求提供（项目对应的资格证书）。

- 2. 投标人的维修工程师应具有豪洛捷数字乳腺X线摄影系统维修培训证书。

三、报名资料提交

时间：2026年3月11日至3月19日（工作日9:00-11:30，14:30-17:00）
地点：邵阳学院附属第二医院国有资产管理办公室（6号楼309）
方式：现场报名，需提供营业执照复印件、法定代表人授权书及供应商资格要求所含内容的证明材料，胶装成册

四、响应文件提交

截止时间：2026年3月20日10时（北京时间）
地点：邵阳学院附属第二医院行政楼3楼会议室
逾期送达或未按要求密封的响应文件将不予受理

重要提示：供应商须在响应文件中提供真实、准确、完整的材料，任何虚假材料将导致投标无效并承担相应法律责任。

第二章 供应商须知

一、谈判程序

- 供应商签到及资格审查

- 宣布谈判纪律及注意事项

- 第一轮报价（密封递交）

- 谈判小组与供应商分别进行谈判

- 供应商最终承诺及最终报价（报价单需加盖公章）

- 谈判小组评审并推荐成交候选人

二、响应文件编制要求

- 1. 响应文件须按第四章格式要求编制。

- 2. 所有文件均需加盖公章，复印件需注明“与原件一致”。

- 3. 响应文件正本1份。

三、谈判规则

1. 谈判小组由采购人代表和相关专家共3人组成。
2. 谈判过程中供应商不得透露可能影响公平竞争的信息。
3. 最终报价不得高于首轮报价。
4. 谈判结束后，供应商须在等候区等待通知。

第三章 采购需求

一、服务内容

1. 投标人提供365天×24小时×1年的技术服务及不限次数的人工上门维修。维保服务期内维保设备维护、维修所发生的所有费用（更换零部件费，人工费和出差费等）均由投标人方承担。电话响应时间：1小时，投标人提供服务热线电话供采购人与投标人的技术专家进行交流，保证及时获得在线技术支持和维修诊断。收到现场服务请求后24小时内到达维保设备现场（不可抗力除外）。安全检查和维护保养提前预约服务时间，尽量不影响日常诊疗工作。

2. 零备件更换包括机械或电子组件、诊断工作站及其它所有配套部件，零备件更换的数量及种类不限。 投标人保证使用原厂生产或原厂认证许可使用的全新配件、损耗品进行维修、保养，保证维修后的设备达到原厂合格标准及相应的国家质量标准，并提供证明材料。

3. 投标人提供维保服务时，按要求在采购人的设备管理部门进行备案，完成相关服务后，须在采购人的设备科、使用科室保留原始工作记录（维修工单及保养清单），并经双方签字确认，每年须出具年度维保服务报告。

4. 投标人的维修工程师应具有豪洛捷数字乳腺X线摄影系统维修培训证书

5. 协议有效期内提供每年 2 次定期保养服务，包括设备的检查、性能测试以及必要的机械或电气调整。

5.1 检查、校准机械部件各方向的运动及各按键状态

5.2 校准压迫器的压力、厚度

5.3 检查、校准联锁装置及安全装置

5.4 检查、校准灯丝的 DAC 值

5.5 检查设备供电状况并进行必要调整

5.6 检查、校准 KVP 与 MA 值

5.7 查看系统操作日志，查看系统错误日志

5.8 进行系统备份

5.9 测试系统分辨率并校准

5.10 使用 ACR 模具测试系统成像质量并校准

5.11 测试“数字平板探测器”各项性能指标，校准影像接收系统

5.12 测试信噪比及亮度、对比度并校准，检查伪影

5.13 提交检修报告

6. 协议有效期内甲方享有“优先服务”及“优先使用零备件”的权利，协议有效期内若有适用的新版本软件发布，免费实施软件升级

7. 投标人保证设备年开机率≥95%（按一年365天，每天24小时计算）。若设备开机率低于95%，停机时间每超过一天顺延七天维保期。并承担由此给采购方造成的损失。

特别说明：如果因其他原因设备不再使用（如：提前报废、病人数量急剧减少等，造成此设备不再使用），医院提前一个月书面通知中标公司，按合同计算合同金额，维保费用余款一次性付清。

二、商务要求

1.付款方式：合同费用按月核算，实际支付按半年支付一次。

2.合同终止：甲方有权提前15日书面或电话告知乙方单方终止本合同，无需承担任何违约金，合同自通知载明的终止日期起生效。

3.终止结算：合同终止时，双方按实际履行至终当日结算，如小于15天，按半月结算，超过15天，则按全月结算。

第四章 响应文件格式要求

一、响应文件组成

- 1. 响应函（格式见附件1）

- 2. 法定代表人授权书（格式见附件2）

- 3. 报价表（格式见附件3）

- 4. 服务内容响应表（格式见附件4）

- 5. 商务条款响应表（格式见附件5）

- 6. 其他应提交的资料

二、响应文件格式要求

- 1. 响应文件应使用A4幅面纸张双面打印

- 2. 正文字体为宋体小四号，标题为黑体三号

- 3. 所有文件应装订成册并编制连续页码

- 4. 响应文件封面应注明项目名称、项目编号、供应商名称，所有内容整体不超过25张A4纸（50面），胶装成册

- 5. 每页均需加盖单位公章（骑缝章）

三、附件：响应文件格式模板

附件1：响应函格式

| 响应函 |  |
| --- | --- |
| 致：邵阳学院附属第二医院 |  |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 供应商名称 |  |
| 响应报价 | 人民币 元（¥ ） |
| 交货期 | 合同签订后 天 |
| 质保期 | 年 |
| 我方声明： 1. 已完全理解采购文件要求 2. 响应报价为最终含税报价 3. 同意按采购文件要求签订合同 |  |
| 供应商（公章） |  |
| 法定代表人（签字） |  |
| 日期 | 年 月 日 |

附件2：法定代表人授权书格式

## 授权委托书（格式）

本人（姓名、职务）系（供应商名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：（1）签署、澄清、补正、修改、撤回、提交（项目名称、编号）响应文件；（2）签署并重新提交响应文件及最后报价；（3）退出谈判（如可能）；（4）签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

| 委托代理人身份证（正面）复印件 | 委托代理人身份证（反面）复印件 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证（正面）复印件 | 法定代表人身份证（反面）复印件 |

注：供应商代表为法定代表人则提供法人身份证明（格式不限）。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（签字或印章）：

委托代理人（签字或印章）：

日期：    年    月     日

附件3：项目报价表

| *以下为最终报价，由法人代表或委托代理人现场填报 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 合计（人民币大写）： |  |  |  |  |
| 合计（小写）：¥ |  |  |  |  |
| 报价说明： 1. 以上报价包含设备费、运输费、安装调试费、培训费等一切费用 2. 报价为最终含税价 |  |  |  |  |
| 供应商（公章）： |  |  |  |  |
| 法人代表或委托代理人（签字）： |  |  |  |  |

附件4：服务内容响应表格式

| 序号 | 采购要求 | 响应情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 注：响应情况请填写“满足”或“不满足”，并填写相应佐证说明。 |  |  |  |

附件5：商务条款响应表格式

| 序号 | 商务条款内容 | 响应情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 注：响应情况请填写“满足”或“不满足”，并填写相应佐证说明。 |  |  |  |

邵阳学院附属第二医院国有资产管理办公室

地址：湖南省邵阳市宝庆西路16号

邮编：422000

电话：0739-5270379